## List1
Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1.	FLEKSIBILNI HD VIDEOBRONHOSKOP, 1 KOMAD
	Upisati naziv proizvođača:
	Upisati naziv modela:
1.1.	Kut vidnog polja: 120⁰
1.2.	Dubina vidnog polja 3-100 mm.
1.3.	Promjer radnog kanala min. 2.8 mm.
1.4.	Vanjski promjer insercijske cijevi 6.4 mm.
1.5.	Vanjski promjer distalnog dijela 6.1 mm
1.6.	Radna dužina 600 mm.
1.7.	Savitljivost vrha endoskopa gore/dolje 180/130 stupnjeva
1.8.	Kompatibilan sa STERRAD sterilizacijom
1.9.	Kompatibilnost sa postojećm Pentax procesorom EPK-1000
1.10.	Autorizacija proizvođača o distribuciji i servisu Pentax opreme